OPIS ANALIZATORA

L.P	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY
1	Fabrycznie nowy analizator immunochemiczny nastołowy.
2	Analizator w pełni automatyczny umożliwiający wykonywanie analiz / w trybie „pacjent po pacjencie” oraz wykonywanie analiz w trybie pilnym bez konieczności zatrzymywania pracy analizatora.
3	Możliwość automatycznej analizy minimum 20 różnych parametrów jednocześnie z jednej próbki, przy użyciu metod chemiluminescencji.
4	Wydajność analizatora nie mniejsza niż 100 oznaczeń na godzinę.
5	Chłodzone miejsca odczynnikowe do temperatury lodówki.
6	Wszystkie oferowane odczynniki, kalibratory, gotowe do użycia, bez konieczności rekonstytucji.
7	Możliwość wykonywania wszystkich badań wyszczególnionych w formularzu asortymentowo-cenowym na oferowanym analizatorze.
8	Odczynniki konfekcjonowane w opakowaniach umożliwiających jednorazowe umieszczenie w aparacie maksimum 50 testów. Dopuszczamy większe opakowania dla oznaczeń wykonywanych w ilościach większych niż 1000 oznaczeń na rok.
9	Odczynniki gotowe do wstawienia do karuzeli odczynnikowej bezpośrednio po wyjęciu / z lodówki (bez konieczności ogrzewania)
10	Możliwość jednoczesnego umieszczenia w analizatorze min. 60 próbek.
11	Możliwość pracy na analizatorze z wykorzystaniem próbek pierwotnych.
12	Monitorowanie poziomu odczynników na pokładzie analizatora.
13	Analizator wyposażony we wbudowany system kontroli jakości z możliwością graficznej prezentacji (wykresy Levey-Jeningsa)
14	Stabilność kalibracji minimum 28 dni dla wszystkich parametrów.
15	Trwałość otwartych odczynników na pokładzie analizatora minimum 28 dni
16	Materiał badany i odczynniki identyfikowane za pomocą kodów kreskowych
17	Możliwość dostawiania próbek i odczynników w trakcie pracy analizatora bez konieczności wprowadzania analizatora w stan pauzy (stan gotowości, stand by)
18	Analizator pracujący w wykorzystaniem gotowych buforów, płynów płuczących.
19	Detektor skrzepów badanej próbki
20	Wykonawca zapewni podłączenie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego / PROMETEUSZ.
21	Wykonawca dostarczy stół laboratoryjny pod oferowany analizator.
22	Analizator wyposażony w drukarkę dającą możliwość bezpośredniego wydruku, skaner kodów kreskowych, komputer z monitorem.
23	Analizator wyposażony w UPS podtrzymujący pracę przez minimum 30 minut.
24	Pełny serwis analizatora przez okres trwania umowy, 24 godziny na dobę ,7 dni w tygodniu na koszt Wykonawcy, obejmujący naprawy, części zamienne i dojazd inżyniera serwisu oraz wykonanie bezpłatnego przeglądu technicznego analizatora przynajmniej raz w roku lub częściej jeśli wymagania producenta są inne.

25	Bezpośredni kontakt telefoniczny z inżynierem serwisowym.
26	Reakcja telefoniczna inżyniera serwisowego do 1 godziny od zgłoszenia problemu. Przystąpienie do naprawy w ciągu 12 godzin od zgłoszenia awarii niezależnie od dnia tygodnia.
27	W przypadku awarii analizatora trwającej powyżej 24 godzin od zgłoszenia awarii, zapewnienie wykonania badań wymienionych w tabeli asortymentowej i pokrycie kosztów tych badań wraz z kosztami transportu.
28	Jeśli naprawa okaże się niemożliwa, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu zastępczego o takich samych parametrach maksymalnie do 4 dni od zgłoszenia awarii.
29	Oferent gwarantuje dostęp do nowych oryginalnych, tj. pochodzących od producenta aparatu, części zamiennych do analizatora przez okres dzierżawy.
30	Wykonawca deklaruje przysłanie do Laboratorium Zamawiającego (po podpisaniu umowy przetargowej), wraz z pierwszą dostawą odczynników, wydrukowanych kart charakterystyki substancji zawartych w proponowanych odczynnikach, w języku polskim. / Karty charakterystyki oraz oznakowanie opakowań odczynników powinny uwzględniać Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych.
31	Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenie w siedzibie Zamawiającego po zainstalowaniu aparatu ( udokumentowane certyfikatami ), oraz opiekę merytoryczną w czasie trwania umowy.

PARAMETRY OCENIANE
L.p	Parametry oceniane	Parametry oferowane	Sposób oceny
1	Rekacja i odczyt w jednorazowej kuwecie pomiarowej		TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt
2	Wszystkie płyny wykorzystywane przez analizator dostarczone w postaci gotowej do użycia nie wymagające rekonstytucji		TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt
3	Analizator pracujący bez konieczności używania jednorazowych końcówek		TAK - 5 pkt / NIE – 0 pkt
4	Zewnętrzna kontrola jakości dla oznaczeń zawartych w tabeli asortymentowej w cenie umowy.		TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt

Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy
Imię i Nazwisko		Data	Podpis
1.
2.