l.p.	Parametr	Wymagana wartość parametru	Wartość oferowana parametru (TAK, NIE, podać wartość)	Punktacja
I.	WYMAGANIA OGÓLNE
	Nazwa aparatu/typ/model	Podać
	Producent aparatu	Podać
	Kraj produkcji	Podać
	Rok produkcji 2021; aparat fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy	Tak
	Tomograf komputerowy do badania całego ciała pacjenta, 32 rzędowy uzyskujący min. 32 warstwy submilimetrowe w jednym pełnym obrocie układu lampa-detektor wokół badanego pacjenta).	Tak / podać
II.	GANTRY / STÓŁ
	Średnica otworu gantry	min. 70 cm / podać		>70 cm - 10 pkt. / = 70 cm - 0 pkt.
	Możliwość sterowania ruchami stołu i gantry z przycisków fizycznych umieszczonych min. z przodu gantry po lewej i prawej stronie	Tak
	Maksymalny kąt fizycznego pochylania gantry [stopnie]	≥ +/-30o / podać
	Możliwość pochylania gantry: automatycznie z protokołu badania, z konsoli operatorskiej aparatu, z paneli po obu stronach gantry	Tak
	Wskaźniki informujące pacjenta o konieczności wstrzymania oddechu lub możliwości wypuszczenia powietrza, widoczne z przodu i z tyłu gantry	Tak
	Automatyczne pozycjonowanie pacjenta do określonego punktu referencyjnego.	Tak
	Komunikacja głosowa z pacjentem w czasie badania: automatycznie z protokołu badania oraz przez dwukierunkowy interkom	Tak
	Długość stołu	≥ 250 cm / podać
	Maksymalny zakres wzdłużnego przesuwu blatu stołu, bez elementów metalowych [cm]	≥ 180 cm / podać
	Minimalna wysokość stołu od podłogi	≤ 50 cm / podać		≤ 45 cm - 5 pkt. / > 45 cm - 0 pkt.
	Maksymalna wysokość stołu	≥ 95 cm / podać
	Maksymalny udźwig stołu (największa masa pacjenta) przy pełnym zakresie ruchu stołu i przy zachowaniu dokładności pozycjonowania do ± 0,25 mm. [kg]	≥ 220 kg / podać
	Wyposażenie dodatkowe stołu aparatu: / - materac / - podgłówek unieruchamiający w badaniach głowy / - podgłówek pacjenta w pozycji na wznak / - pasy unieruchamiające pacjenta / - podpórka pod ramiona, kolana i nogi.	Tak
III.	GENERATOR / LAMPA RTG
1.	Maksymalna moc generatora wysokiego napięcia	min. 50 kW, / podać
2.	Minimalny zakres napięć lampy rtg [kV]	Min. 80-140 kV / podać
3.	Ilość nastaw napięcia anodowego	≥ 4 / podać
4.	Maksymalny prąd anody lampy rtg używany w protokołach badań (dla napięcia lampy rtg 120kV) [mA]	Min. 400 mA
5.	Pojemność cieplna anody lampy rtg	≥ 5,0 MHU / podać
6.	Szybkość chłodzenia anody lampy rtg	≥ 700 kHU/min. / podać
7.	Liczba ognisk lampy rtg	≥ 2 / podać
8.	Automatyczny wybór ogniska	Tak
IV.	PARAMETRY AKWIZYCJI I REKONSTRUKCJI OBRAZÓW
	Detektory typu stałego w układzie wielorzędowym	Tak
	Liczba fizycznych rzędów detektora 32	Tak
	Szerokość detektora	≥ 20 mm / podać
	Grubość najcieńszej warstwy	≤ 0,65 mm / podać		< 0,65 mm – 5 pkt / =0,65 mm – 0 pkt
	Liczba aktywnych elementów detektora w jednym rzędzie detektorów	≥ 800 / podać
	Maksymalne pole skanowania diagnostycznego (bez obszarów obniżenia rozdzielczości) (SFOV)	≥ 50 cm / podać
	Najkrótszy czas pełnego skanu (360°)	≤ 0,8 s / podać
	Maksymalna wartość współczynnika pitch	≥ 1,5 / podać		≥ 1,55 – 5 pkt / < 1,55 – 0 pkt
	Maksymalna długość obszaru badanego w akwizycji aksjalnej bez konieczności przesuwania/ przekładania badanego pacjenta [cm]	≥ 150 cm / podać
	Maksymalna długość skanu topograficznego	≥ 150 cm / podać
	Funkcja zatrzymania topogramu w dowolnym czasie	Tak
	Funkcja automatycznego wykonania badania spiralnego wieloodcinkowego	Tak
	Oprogramowanie do automatycznego startu badania spiralnego po dotarciu kontrastu w badaną okolicę z zaprogramowanym jego wysyceniem	Tak
	Niskodawkowy, iteracyjny algorytm rekonstrukcji z wielokrotnym przetwarzaniem w obszarze danych surowych, umożliwiający redukcję dawki w relacji do standardowej metody rekonstrukcji FBP	Tak, podać
	Automatyczna modulacja prądu anody lampy rtg. w czasie rzeczywistym w 3-ch osiach w zależności od współczynnika pochłaniania tkanek badanego obszaru anatomicznego pacjenta	Tak, podać
	algorytm do redukcji artefaktów obrazu pochodzących od elementów metalowych w badanej anatomii (endoprotezy, protezy zębowe, rozruszniki serca itp)	Tak, podać
	Prędkość rekonstrukcji obrazów w matrycy 512x512 z najlepszą rozdzielczością [obrazy/s]	≥ 10 obr/s / podać
	Rozdzielczość wysokokontrastowa dla 0% MTF	≥ 15 pl/cm / podać
	Rozdzielczość wysokokontrastowa dla 50% MTF	≥ 12 pl/cm / podać
	Możliwość zainstalowania /podłączenia dodatkowego modułu zawierającego oprogramowanie do poprawy jakości obrazów niskodawkowych wykorzystujące technologie samo-uczenia się (sztucznej inteligencji), bez konieczności wymiany rekonstruktora obrazów w konsoli operatorskiej.	Tak/Nie		TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt.
V.	KONSOLA OPERATORSKA / OPROGRAMOWANIE
	Konsola operatorska umożliwiająca pracę technikowi operatorowi	Tak
	Przekątna kolorowego monitora z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat	≥24” / podać
	Rozdzielczość monitora(-ów)	≥1280x1024 / podać
	Dwukierunkowy interkom dla komunikacji z pacjentem	Tak
	Interfejs użytkownika w systemie okienkowym, nazwy programów anatomicznych w j. polskim	Tak
	Wielozadaniowość/wielodostęp, w tym możliwość automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w tle	Tak
	Automatyczny dobór parametrów rekonstrukcji - filtry, algorytmy korekcji artefaktów w celu uzyskania optymalnej jakości obrazu	Tak
	Pojemność pamięci HD w części przeznaczonej na zrekonstruowane obrazy wyrażona liczbą obrazów w matrycy 512x512 bez kompresji	≥200 000 obr. / podać
	Pomiary geometryczne min.: / długości, / kątów, / powierzchni, objętości.	Tak, podać
	Pomiary analityczne min.: / poziomy gęstości, / profile gęstości, / histogramy	Tak, podać
	Manipulacje na obrazie min.: / negatyw/pozytyw, / odwracanie i obrót,, / przesuw i zoom, / dodawanie i subtrakcja obrazów, / komentarze na obrazie, / powiększanie w czasie rzeczywistym.	Tak, podać
	Funkcja podwójnego okna (tzw. double window) możliwa do uzyskania na jednym obrazie badanej anatomii	Tak
	Rekonstrukcje 2D, 3D	Tak
	Cine mode	Tak, / podać
	Rekonstrukcje MPR	Tak, podać
	MIP ( Maximum Intersity Projection ) i MinIP ( Minimum Intersity Projection )	Tak
	SSD ( Surface Shaded Display )	Tak
	VRT ( Volume Rendering Technique )	Tak
	CTA (Computed Tomography Angiography) obrazowanie dużych naczyń krwionośnych	Tak
	Rekonstrukcje 3D typu wirtualna endoskopia	Tak
	Badanie angio-TK koła Willisa (pokrycie anatomiczne detektora co najmniej 20 mm) w jednym obrocie detektora, bez przesuwu pacjenta.	Tak
	Badanie perfuzji mózgowej okolic koła Willisa w zakresie min. 20 mm (skan cine bez przesuwu stołu)	Tak
	Protokoły badań perfuzyjnych	Tak
	Protokoły badań pulmonologicznych	Tak
	Protokoły badań onkologicznych	Tak
	Protokoły badań kolonoskopowych	Tak
	Protokoły badań wielofazowych ze środkiem cieniującym	Tak
	Protokoły badań naczyniowych	Tak
	Archiwizacja obrazów na płytach CD/DVD w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem na płycie przeglądarki umożliwiającej odtwarzanie badania na komputerze PC	Tak
	Interfejs sieciowy w formacie DICOM 3.0 z następującymi min. klasami serwisowymi: / Dicom Modality Worklist Management, / Dicom Print, / Dicom Storage	Tak, podać
VI.	STACJA DIAGNOSTYCZNA (LEKARSKA)
	Stacja lekarska z monitorem diagnostycznym kolorowym skalibrowany do DICOM	≥21” / podać
	Procesor min. 4 rdzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 7000 pkt. wynik musi być opublikowany na stronie: https://www.cpubenchmark.net/	Tak, podać
	Dedykowana karta graficzna kompatybilna z dostarczanym monitorem oraz dostarczanym oprogramowaniem radiologicznym konsoli lekarskiej	Tak
	Dysk twardy SSD min 256 GB dla systemu operacyjnego i aplikacji	Tak
	Dyski twarde HDD min. 2x 1TB w RAID 1 na dane obrazowe	Tak
	System operacyjny konsoli lekarskiej wykorzystujący min. 64-bitową architekturę sprzętową komputera, na którym pracuje zainstalowane oprogramowanie	Tak
	Pamięć operacyjna	≥ 32 GB / podać
	Możliwość rozbudowy pamięci ram do 64 GB	Tak
	Interfejs sieciowy w formacie DICOM 3.0 z następującymi funkcjami: / - DICOM Print / - DICOM Send / Receive / - DICOM Storage / - DICOM Querry/Retrieve	Tak
	Multimodalna przeglądarka 2D/3D do badań CT, MR, NM, PT	Tak
	MIP (Maximum Intensity Projection)	Tak
	MinIP (Minimum Intensity Projection)	Tak
	SSD (Surface Shaded Display)	Tak
	VRT (Volume Rendering)	Tak
	RaySum (Ray Summation)	Tak
	Funkcja fuzji obrazów 2D umożliwiająca nałożenie dwóch obrazów tej samej (TK) lub różnej modalności TK/MR i zapisanie połączonych obrazów jako nową serię DICOM	Tak
	Funkcja fuzji obrazów 3D umożliwiająca nałożenie do pięciu serii obrazów 3D tej w tej samej przestrzeni tej samej lub różnej modalności, automatyczna i ręczna rejestracja obrazów	Tak
	Narzędzie do wyświetlania i porównywania wielu serii TK/MR w jednym czasie automatyczna i ręczna synchronizacja przeglądania	Tak
	Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej	Tak
	Wykrywanie kręgosłupa z możliwością etykietowania kręgów i wyznaczania płaszczyzn międzykręgowych	Tak/Nie		TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt.
	Oprogramowanie do manipulacji obrazem (min.: przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie i subtrakcja obrazów)	Tak
	Oprogramowanie do pomiarów analitycznych (min.: pomiar poziomu gęstości / profile gęstości / histogramy / analiza skanu dynamicznego) i pomiarów geometrycznych (długości / kąty / powierzchnia / objętość)	Tak
	Funkcja wstawienia płaszczyzny 2D na rekonstrukcji 3D z synchronizacją z widokiem przekroju poprzecznego	Tak
	Automatyczne usuwanie obrazu stołu z obrazów TK	Tak
	Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego. Możliwość prezentacji układu naczyniowego oraz przeziernych struktur kostnych w czasie rzeczywistym	Tak
	Automatyczne rozpoznawanie i wyodrębnianie lub usuwanie następujących organów dla badań TK: / Wyodrębnianie mózgu wraz z separacją naczyń mózgowych / Wyodrębnianie kręgosłupa i rdzenia kręgowego / Wyodrębnianie płuc i oskrzeli / Wyodrębnianie wątroby / Wyodrębnianie serca i naczyń / Wyodrębnianie i separacja stawu biodrowego	Tak/Nie		TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt.
	Automatyczne wyodrębnianie i separacja stawu / biodrowego	Tak
	Wyodrębnianie i łatwa separacja małych kości np. nadgarstka	Tak
	Pakiet oprogramowania do wizualizacji i analizy naczyń (CPR) posiadającego min. poniższe funkcjonalności: / wyświetlanie w różnych płaszczyznach / automatyczne tworzenie z możliwością ręcznej modyfikacji ścieżki CPR / wyświetlanie obrazu CPR / wyznaczenie i pomiar stenozy / automatyczne wykrywanie i wyodrębnianie aorty / automatyczne wykrywanie i wyodrębnianie tętnic szyjnych	Tak
	Funkcje zapisywania i exportu danych min.: / zapisywanie rekonstrukcji jako nowej serii DICOM / zapisywanie bieżącego stanu rekonstrukcji umożliwiające szybki powrót do niego bez konieczności wykonywania czasochłonnych operacji / nagrywanie obrazów na CD/DVD w formacie DICOM 3.0, z możliwością automatycznego dołączenia uproszczonej przeglądarki DICOM / anonimizacja eksportowanych danych / eksport danych obrazowych na dysk USB	Tak
	Zasilacz UPS dedykowany do obsługi zestawu	Tak
VII.	POZOSTAŁE WYMAGANIA
	Przeprowadzenie niezbędnych prac adaptacyjnych oraz dostawa wyposażenia dla pomieszczeń: / Pokój badań / Sterownia / Pokój przygotowania pacjenta / Pokój opisowyw tym niezbędne meble, szafki, blaty, krzesła	Tak
	Wyposażenie pracowni w osłony osobiste dla pacjentów i personelu w postaci: / Fartuch ołowiany jednostronny – 0,5 mm Pb (1 sztuka) / Fartuch ołowiany dwustronny – 0,5 mm Pb (1 sztuka) / Osłona na tarczycę – 0,5 mm Pb (2 sztuki) / Osłona na gonady męskie – 1mm Pb (2 sztuki) / Osłona na gonady żeńskie – 1 mm Pb (2 sztuki) / Osłona obustronna na miednicę dla pacjenta (spódnica/koc ołowiany) celem zakrycia miednicy i gonad ze wszystkich stron podczas badania np. klatki piersiowej, ekwiwalent ołowiu – 0,5 mm Pb (2 sztuki) / Wolnostojący stojak dedykowany do przechowywania fartuchów ołowianych o wielkości dostosowanej do wyżej wymienionych fartuchów.	Tak
	Zestaw fantomów do wykonywania testów podstawowych przez personel pracowni TK Zestaw Fantomów CT do aparatów tomografii komputerowej. Fantomy CT zgodne z normą PN-EN IEC 61223, dedykowane do kontroli jakości tomografu komputerowego, umożliwiające wykonanie wszystkich testów podstawowych wymaganych aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia: zniekształcenia geometryczne, wartość HU, jednorodność obrazu, poziom szumu, artefakty, rozdzielczość przestrzenna, rozdzielczość kontrastowa, geometryczna poprawność obrazu. / Zgodne z aktualnym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej	Tak
	Szafa wolnostojąca do przechowywania wyposażenia aparatu: tj fantomy do testów oraz akcesoria dodatkowe tj podgłówki pasy itd. Drzwi dwuskrzydłowe nogi wysokości min 10cm. Wielkości dostosowana do w/w akcesoriów	Tak
	Wykonanie pulpitów roboczych (blatów) pod stację opisową/lekarską oraz dla konsoli operatora aparatu TK. Głębokość minimum 70cm, blatu szerokości dostosowane do swobodnego rozmieszczenia monitorów.	Tak
	Wykonanie testów akceptacyjnych po zainstalowaniu urządzenia oraz w okresie gwarancji – zawarte w cenie oferty	Tak
	Wykonanie testów specjalistycznych raz w roku (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 05.05.2017 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej) przez okres gwarancji dla tomografu oraz monitorów stacji opisowej – zawarte w cenie oferty	Tak
	Instrukcje obsługi sprzętu w języku polskim oraz komplet dokumentów, w tym deklaracje CE, karta katalogowa (opis techniczny), certyfikaty sprzętu.	Tak
	Automatyczny dwugłowicowy wstrzykiwacz środka cieniującego do tomografii komputerowej (sól fizjologiczna i kontrast) umożliwiający stosowanie środka cieniującego powszechnie dostępnego na rynku ( nie tylko od producenta sprzętu).	Tak
	Sprzężenie tomografu ze wstrzykiwaczem kontrastu	Tak
	Integracja ze szpitalnym systemem informatycznym RIS/PACS (CDO Provega)	Tak
IX.	SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Pełna gwarancja (bez wyłączeń i bez limitu badań) na dostarczony sprzęt (w tym na lampę RTG) i oprogramowanie przez okres min. 24 miesięcy (liczony od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy), obejmująca bezpłatne przeglądy techniczne wg harmonogramu zalecanego przez producenta w tym ostatni w ostatnim miesiącu gwarancji. / Serwis gwarancyjny realizowany przez podmiot upoważniony przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności.	Tak, podać		Okres gwarancji: / 24 miesiące – 0 pkt / 36 miesiące – / 10 pkt
	Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski.	Tak, podać
	Wykonawca gwarantuje min. 10 – letni okres dostępności autoryzowanego serwisu oraz części zamiennych dla TK oraz min. 5 – letni dla pozostałych urządzeń i stanowisk pracy zaoferowanych w zestawie, od daty obustronnego podpisania protokołu końcowego odbioru.	Tak, podać
	Wszystkie wymagane przez producenta oferowanego aparatu przeglądy w okresie gwarancji (podać ile ) – zawarte w cenie oferty	Tak, podać
	Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze : od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] max. 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Polski – do 10 dni roboczych	Tak
	Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy [godziny w dni robocze :od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] - max. 48 godzin	Tak
X.	SZKOLENIA
1.	Szkolenie specjalistyczne w miejscu instalacji dla lekarzy radiologów i techników z obsługi tomografu (stanowiska : operatorskie i diagnostyczne) oraz z obsługi pozostałego sprzętu dostarczonego z TK	Tak

Punktacja łączna 50pkt o wadze 40% oceny.

Wykaz prac związanych z instalacją tomografu komputerowego oraz adaptacja pomieszczeń

Ogólny opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja tomografu komputerowego o wyżej wymienionych parametrach technicznych oraz wykonanie niezbędnych prac projektowych (w tym wykonania projektu osłon RTG) oraz adaptacja pomieszczeń (w tym wykonanie osłon RTG i doprowadzenie niezbędnych gazów medycznych) w celu stworzenia zgodnej z przepisami prawa, funkcjonalnej pracowni TK. Wykonawca wykona też na własny koszt wszelkie niezbędne pomiary oraz przygotuje dokumentację w formie i standardzie umożliwiającym uzyskanie zgody Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na uruchomienie pracowni. Wykonawca na własny koszt uzyska w/w zgodę.
Informacja o stanie faktycznym pomieszczeń przeznaczonych dla potrzeb TK.
Pomieszczenia przeznaczone na pracownię TK zlokalizowane są w nowo wybudowanym skrzydle szpitala przy Al. Armii Krajowej 2/4 w Pruszkowie, na kondygnacji K01 (parter). Zakres niezbędnych prac Wykonawca oszacuje na podstawie wizji lokalnej oraz udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej pomieszczeń: pokoju badań, sterowni, przedsionka z miejscem przygotowania pacjenta, przebieralni pacjenta, toalety dla niepełnosprawnych oraz pokoju opisowego.
Należy wziąć pod uwagę, że prace będą prowadzone w działającym szpitalu i nie mogą zakłócać ciągłości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów.

…………………………
Podpis wykonawcy